## mode
value | significance
1 | 初始化模式
2 | 待机模式
3 | 主从映射模式
4 | 器械主从操作模式
5 | 器械离合模式
6 | 镜头主从操作模式
7 | 报错模式
8 | 运输模式

## type
type | significance
1 | 通讯失联
2 | 电机使能失败
3 | 跟随误差超出
4 | 电机STO故障
5 | 电机掉使能
6 | 功能块故障
9 | 运动指令幅值超出
10 | 电机编码器故障
14 | 静态自检失败
15 | 动态自检失败
16 | 逆解异常故障
17 | 单周期逆解阶跃
18 | 运动指令值与实际偏差过大

## position_arm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18
EI8001 | 旋转电机 | 旋转电机 | 旋转电机 | 旋转电机 | 载入参数功能块 | 旋转电机 | 旋转电机 | 主手电位计值不在范围 | 逆解选解失败 | 补偿后臂回转关节 | 臂回转关节
EI8002 | 平行四边形关节电机 | 平行四边形关节电机 | 平行四边形关节电机 | 平行四边形关节电机 | 驱动器参数配置功能块 | 平行四边形关节电机 | 平行四边形关节电机 | 主手编码器值抖动 | 旋转矩阵转换错误1 | 补偿后臂平行四边形关节 | 臂平行四边形关节
EI8003 | 器械回转电机 | 器械回转电机 | 器械回转电机 | 器械回转电机 | 器械识别功能块 | x | 器械回转电机 | 主手电位计数值抖动 | 旋转矩阵转换错误2 | 补偿后臂器械回转关节 | 器械回转关节
EI8014 | 滑台电机 | 滑台电机 | 滑台电机 | 滑台电机 | 器械数据写入 | 滑台电机 | 滑台电机 | 机械臂被动关节编码器值抖动 | x | 补偿后滑台 | 滑台
EI8015 | 器械俯仰电机 | 器械俯仰电机 | 器械俯仰电机 | 器械俯仰电机 | 载入运动学参数 | x | 器械俯仰电机 | 机械臂被动关节电位计值抖动 | x | 补偿后器俯仰关节 | 器械俯仰关节
EI8013 | 器械右偏摆电机 | 器械右偏摆电机 | 器械右偏摆电机 | 器械右偏摆电机 | 接口板复位 | x | 器械右偏摆电机 | 主手夹持电位计值抖动 | x | 补偿后器械右偏摆 | 器械右偏摆
EI8005 | 器械左偏摆电机 | 器械左偏摆电机 | 器械左偏摆电机 | 器械左偏摆电机 | x | x | 器械左偏摆电机 | x | x | 补偿后器械左偏摆 | 器械左偏摆
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | 台车扶手力传感器值抖动 | x | 逆解臂回转关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | 数字量开关输入异常 | x | 逆解臂平四关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | 机械臂被动关节编码器值不在范围 | x | 逆解臂器械回转关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 逆解滑台 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 逆解器械俯仰关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 逆解器械右偏摆关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 逆解器械左偏摆关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

## position_scope
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18
EI8010 | 旋转电机 | 旋转电机 | 旋转电机 | 旋转电机 | 载入参数功能块 | 旋转电机 | 旋转电机 | 主手电位计值不在范围 | 逆解选解失败 | 补偿后臂回转关节 | 臂回转关节
EI8006 | 平行四边形关节电机 | 平行四边形关节电机 | 平行四边形关节电机 | 平行四边形关节电机 | 驱动器参数配置功能块 | 平行四边形关节电机 | 平行四边形关节电机 | 主手编码器值抖动 | 旋转矩阵转换错误1 | 补偿后臂平行四边形关节 | 臂平行四边形关节
EI8001 | 器械回转电机 | 器械回转电机 | 器械回转电机 | 器械回转电机 | 器械识别功能块 | x | 器械回转电机 | 主手电位计数值抖动 | 旋转矩阵转换错误2 | 补偿后臂器械回转关节 | 器械回转关节
EI8002 | 滑台电机 | 滑台电机 | 滑台电机 | 滑台电机 | 器械数据写入 | 滑台电机 | 滑台电机 | 机械臂被动关节编码器值抖动 | x | 补偿后滑台 | 滑台
EI8003 | 器械俯仰电机 | 器械俯仰电机 | 器械俯仰电机 | 器械俯仰电机 | 载入运动学参数 | x | 器械俯仰电机 | 机械臂被动关节电位计值抖动 | x | 补偿后器俯仰关节 | 器械俯仰关节
EI8014 | 器械右偏摆电机 | 器械右偏摆电机 | 器械右偏摆电机 | 器械右偏摆电机 | 接口板复位 | x | 器械右偏摆电机 | 主手夹持电位计值抖动 | x | 补偿后器械右偏摆 | 器械右偏摆
EI8015 | 器械左偏摆电机 | 器械左偏摆电机 | 器械左偏摆电机 | 器械左偏摆电机 | x | x | 器械左偏摆电机 | x | x | 补偿后器械左偏摆 | 器械左偏摆
EI8013 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
EI8005 | x | x | x | x | x | x | x | 台车扶手力传感器值抖动 | x | 逆解臂回转关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | 数字量开关输入异常 | x | 逆解臂平四关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | 机械臂被动关节编码器值不在范围 | x | 逆解臂器械回转关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 逆解滑台 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 逆解器械俯仰关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 逆解器械右偏摆关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 逆解器械左偏摆关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

## position_console
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18
EI8016 | 旋转电机 | 旋转电机 | 旋转电机 | 旋转电机 | 载入参数功能块 | 旋转电机 | 旋转电机 | 主手电位计值不在范围 | 逆解选解失败 | 补偿后臂回转关节 | 臂回转关节
EI8009 | 平行四边形关节电机 | 平行四边形关节电机 | 平行四边形关节电机 | 平行四边形关节电机 | 驱动器参数配置功能块 | 平行四边形关节电机 | 平行四边形关节电机 | 主手编码器值抖动 | 旋转矩阵转换错误1 | 补偿后臂平行四边形关节 | 臂平行四边形关节
EI8012 | 器械回转电机 | 器械回转电机 | 器械回转电机 | 器械回转电机 | 器械识别功能块 | x | 器械回转电机 | 主手电位计数值抖动 | 旋转矩阵转换错误2 | 补偿后臂器械回转关节 | 器械回转关节
EI8008 | 滑台电机 | 滑台电机 | 滑台电机 | 滑台电机 | 器械数据写入 | 滑台电机 | 滑台电机 | 机械臂被动关节编码器值抖动 | x | 补偿后滑台 | 滑台
EI8011 | 器械俯仰电机 | 器械俯仰电机 | 器械俯仰电机 | 器械俯仰电机 | 载入运动学参数 | x | 器械俯仰电机 | 机械臂被动关节电位计值抖动 | x | 补偿后器俯仰关节 | 器械俯仰关节
EI8007 | 器械右偏摆电机 | 器械右偏摆电机 | 器械右偏摆电机 | 器械右偏摆电机 | 接口板复位 | x | 器械右偏摆电机 | 主手夹持电位计值抖动 | x | 补偿后器械右偏摆 | 器械右偏摆
x | 器械左偏摆电机 | 器械左偏摆电机 | 器械左偏摆电机 | 器械左偏摆电机 | x | x | 器械左偏摆电机 | x | x | 补偿后器械左偏摆 | 器械左偏摆
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
x | x | x | x | x | x | x | x | 台车扶手力传感器值抖动 | x | 逆解臂回转关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | 数字量开关输入异常 | x | 逆解臂平四关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | 机械臂被动关节编码器值不在范围 | x | 逆解臂器械回转关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 逆解滑台 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 逆解器械俯仰关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 逆解器械右偏摆关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 逆解器械左偏摆关节 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

## position2
0x0E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 左主手1关节 | 左主手1关节 | 左主手1关节 | 1号臂小衡梁旋转关节 | 1号臂小衡梁旋转关节 | 左手夹持电位计 | 1号臂旋转关节 | 1号臂旋转关节力传感器 | 左扶手力传感器1 | 控制台离合踏板 | 1号臂小衡梁旋转关节 | x | x | x | x
2 | 左主手2关节 | 左主手2关节 | 左主手2关节 | 1号臂小立柱旋转关节 | 1号臂小立柱旋转关节 | 右手夹持电位计 | 1号臂平行四边形关节 | 1号臂平四关节力传感器 | 左扶手力传感器2 | 控制台持镜踏板 | 1号臂小立柱旋转关节 | x | x | x | x
3 | 左主手3关节 | 左主手3关节 | 左主手3关节 | 1号臂肘旋转关节 | 1号臂肘旋转关节 | x | 1号臂器械旋转关节 | 2号臂旋转关节力传感器 | 右扶手力传感器1 | 控制台常规比例控制 | 1号臂肘旋转关节 | x | x | x | x
4 | 左主手4关节 | 左主手4关节 | 左主手4关节 | 2号臂小衡梁旋转关节 | 2号臂小衡梁旋转关节 | x | 1号臂滑台关节 | 2号臂平四关节力传感器 | 右扶手力传感器2 | 控制台精细比例控制 | 2号臂小衡梁旋转关节 | x | x | x | x
5 | 左主手5关节 | 左主手5关节 | 左主手5关节 | 2号臂小立柱旋转关节 | 2号臂小立柱旋转关节 | x | 1号臂器械俯仰关节 | 3号臂旋转关节力传感器 | x | 控制台超精比例控制 | 2号臂小立柱旋转关节 | x | x | x | x
6 | 左主手6关节 | 左主手6关节 | 左主手6关节 | 2号臂肘旋转关节 | 2号臂肘旋转关节 | x | 1号臂器械偏摆关节 | 3号臂平四关节力传感器 | x | 控制台静音按键 | 2号臂肘旋转关节 | x | x | x | x
7 | 右主手1关节 | 右主手1关节 | 右主手1关节 | 3号臂小衡梁旋转关节 | 3号臂小衡梁旋转关节 | x | 1号臂器械偏摆关节 | x | x | 控制台故障恢复按键 | 3号臂小衡梁旋转关节 | x | x | x | x
8 | 右主手2关节 | 右主手2关节 | 右主手2关节 | 3号臂小立柱旋转关节 | 3号臂小立柱旋转关节 | x | 2号臂旋转关节 | x | x | 控制台左主手安全开关 | 3号臂小立柱旋转关节 | x | x | x | x
9 | 右主手3关节 | 右主手3关节 | 右主手3关节 | 3号臂肘旋转关节 | 3号臂肘旋转关节 | x | 2号臂平行四边形关节 | x | x | 控制台右主手安全开关 | 3号臂肘旋转关节 | x | x | x | x
10 | 右主手4关节 | 右主手4关节 | 右主手4关节 | x | x | x | 2号臂器械旋转关节 | x | x | 控制台左主手复位开关 | x | x | x | x | x
11 | 右主手5关节 | 右主手5关节 | 右主手5关节 | x | x | x | 2号臂滑台关节 | x | x | 控制台右主手复位开关 | x | x | x | x | x
12 | 右主手6关节 | 右主手6关节 | 右主手6关节 | x | x | x | 2号臂器械俯仰关节 | x | x | 控制台急停开关 | x | x | x | x | x
13 | x | x | x | x | x | x | 2号臂器械偏摆关节 | x | x | 1号臂滑台下降按钮 | x | x | x | x | x
14 | x | x | x | x | x | x | 2号臂器械偏摆关节 | x | x | 1号臂滑台上升按钮 | x | x | x | x | x
15 | x | x | x | x | x | x | 3号臂旋转关节 | x | x | 1号臂接口板按钮 | x | x | x | x | x
16 | x | x | x | x | x | x | 3号臂平行四边形关节 | x | x | 1号臂器械开关按钮 | x | x | x | x | x
17 | x | x | x | x | x | x | 3号臂器械旋转关节 | x | x | 1号臂戳卡开关 | x | x | x | x | x
18 | x | x | x | x | x | x | 3号臂滑台关节 | x | x | 1号臂被动摆位开关 | x | x | x | x | x
19 | x | x | x | x | x | x | 3号臂器械俯仰关节 | x | x | 1号臂主动摆位开关 | x | x | x | x | x
20 | x | x | x | x | x | x | 3号臂器械偏摆关节 | x | x | 1号臂肘关节开关 | x | x | x | x | x
21 | x | x | x | x | x | x | 3号臂器械偏摆关节 | x | x | 1号臂托盘旋转开关 | x | x | x | x | x
22 | x | x | x | x | x | x | 患者手术平台驻车支脚异常 | x | x | 2号臂滑台下降按钮 | x | x | x | x | x
23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2号臂滑台上升按钮 | x | x | x | x | x
24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2号臂戳卡开关 | x | x | x | x | x
27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2号臂被动摆位开关 | x | x | x | x | x
28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2号臂主动摆位开关 | x | x | x | x | x
29 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2号臂肘关节开关 | x | x | x | x | x
30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 扶手面板复位开关 | x | x | x | x | x
32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 扶手面板急停开关 | x | x | x | x | x
33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3号臂滑台下降按钮 | x | x | x | x | x
34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3号臂滑台上升按钮 | x | x | x | x | x
35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3号臂接口板按钮 | x | x | x | x | x
36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3号臂器械开关按钮 | x | x | x | x | x
37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3号臂戳卡开关 | x | x | x | x | x
38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3号臂被动摆位开关 | x | x | x | x | x
39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3号臂主动摆位开关 | x | x | x | x | x
40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3号臂肘关节开关 | x | x | x | x | x
41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3号臂托盘旋转开关 | x | x | x | x | x

## code1
code | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 电流过大 | x | x | 电流过大 | x | x | x | x | 数值计算<=0 | x
2 | 编码器值丢失 | x | x | 编码器值丢失 | x | x | x | x | 数值计算<=0 | x
3 | 跟随误差错误 | x | x | 跟随误差错误 | x | x | x | x | 数值计算<=0 | x
4 | 驱动器错误 | x | x | 驱动器错误 | x | x | x | x | 数值计算<=0 | x

## code2
value | 1 | 2
1 | 从端处于INIT状态 | 从端信号无效
2 | 从端处于PREOP状态 | 从无效的供应商ID，产品代码···阅读
3 | 从端处于BOOT状态 | x
4 | 从端处于SAFEOP状态 | 出现初始化错误
8 | 从端处于OP状态 | 从端禁用
16 | x | 从端不在线
32 | x | 从端信号连接错误
64 | x | 从端信号失去连接
128 | x | 从端信号意外连接
256 | x | 通信端口A
512 | x | 通信端口B
1024 | x | 通信端口C
2048 | x | 通信端口D

## code3
0x06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 文件打开错误 | 内部错误 | 内部错误 | 错误ID | 文件打开错误
2 | 文件读取错误 | 没有Rtime | 没有Rtime | 错误ID | 文件读取错误
3 | 当前读取文件字节数过少 | 锁定内存分配错误 | 锁定内存分配错误 | 错误ID | 当前读取文件字节数过少
4 | 文件关闭错误 | 插入邮箱错误 | 插入邮箱错误 | 错误ID | 文件关闭错误
5 | 数据校验错误 | 错误接收HMSG | 错误接收HMSG | 错误ID | 数据校验错误
6 | x | 目标端口未找到 | 目标端口未找到 | 错误ID | x
7 | x | 目标机器未找到 | 目标机器未找到 | 错误ID | x
8 | x | 未知的命令ID | 未知的命令ID | 错误ID | x
9 | x | 错误的目标ID | 错误的目标ID | 错误ID | x
10 | x | 没有IO | 没有IO | 错误ID | x
11 | x | 未知的ADS命令 | 未知的ADS命令 | 错误ID | x
12 | x | WIN32错误 | WIN32错误 | 错误ID | x
13 | x | 端口未连接 | 端口未连接 | 错误ID | x
14 | x | 无效的ADS长度 | 无效的ADS长度 | 错误ID | x
15 | x | 无效的AMS NetID | 无效的AMS NetID | 错误ID | x
16 | x | 安装等级低 | 安装等级低 | 错误ID | x
17 | x | 没有可用的调试 | 没有可用的调试 | 错误ID | x
18 | x | 端口禁用 | 端口禁用 | 错误ID | x
19 | x | 端口已经连接 | 端口已经连接 | 错误ID | x
20 | x | ADS Sync Win32 错误 | ADS Sync Win32 错误 | 错误ID | x
21 | x | ADS Sync 超时 | ADS Sync 超时 | 错误ID | x
22 | x | ADS Sync AMS 错误 | ADS Sync AMS 错误 | 错误ID | x
23 | x | ADS Sync 没有索引映射 | ADS Sync 没有索引映射 | 错误ID | x
24 | x | 无效的ADS端口 | 无效的ADS端口 | 错误ID | x
25 | x | 无内存 | 无内存 | 错误ID | x
26 | x | TCP发送错误 | TCP发送错误 | 错误ID | x
27 | x | 主机未能连接 | 主机未能连接 | 错误ID | x
28 | x | AMS片段无效 | AMS片段无效 | 错误ID | x